## Slide 1: Робота з вимірювальними приладами
К.т.н., доцент, докторант, академік Європейської науково-освітньої академії
Чейлитко Андрій Олександрович

## Slide 2: Лекція 2 Вимірювання
К.т.н., доцент, докторант, академік Європейської науково-освітньої академії
Чейлитко Андрій Олександрович

## Slide 3: Рекомендована література
1. Чижов С.Є. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Дослідження та випробування апаратів теплотехнології". Запоріжжя. ЗДІА, 2012. - 112с.
2. ДСТУ Б В.2.7-182 «Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах».
3. Чейлитко, А. О. Формування теплофізичних властивостей елементів конструкцій теплового захисту шляхом створення прогнозованих пористих структур : монографія / А. О. Чейлитко. — Запоріжжя : ЗДІА, 2017. — 318 с.
4. Вимірювач електронної теплопровідності: пат. 115604 Україна : G01R 27/00 / А.О.Чейлитко, М.А. Носов. – № 201610109 ; заявл. 04.10.2016 ; опублік. 25.04.2017, Бюл. № 8. – 4 с.
5. Ільїн С.В. Енергоаудит. Навчально-методичний посібник по курсу: «Енергоаудит» для слухачів курсів підвищення кваліфікації центру безперервної освіти. /Укл.: Ільїн С.В., Чейлитко А.О., Мних І.М. – Запоріжжя, 2018. – 130 с.

## Slide 4: Основні поняття
Вимір - це процес знаходження якої-небудь фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів, це пізнавальний процес порівняння величини чого-небудь з відомою величиною, прийнятою за еталон.
Вимір
Статистичний
Динамічний

## Slide 5: Основні поняття
Розрізняють три класи вимірів:
Особливо точні - еталонні виміри з максимально можливою точністю.
Високоточні - виміри, погрішність яких не повинна перевищувати заданих значень.
Технічні - виміри, в яких погрішність визначається особливостями засобів виміру.
Вимір
Прямий
Непрямий

## Slide 6: Основні поняття
Точність виміру - це міра наближення виміру до дійсного значення величини.
Достовірність виміру показує міру довіри до результатів виміру, тобто вірогідність відхилень виміру від дійсних значень.
Погрішність виміру - це алгебраїчна різниця між дійсним значенням вимірюваної величини і отриманим при вимірі.
Принципи вимірювань — сукупність прийомів використання принципів і засобів вимірювань.
Методи вимірювань — фізичні явища, на яких засноване вимірювання.
Засіб вимірювання — технічний пристрій, який використовується для вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.
Витрата - кількість речовини, що проходить через переріз трубопроводу за
одиницю часу. Витрата вимірюється витратомірами.

## Slide 7: Способи виміру, їх характеристики
До засобів вимірів відносять вимірювальний інструмент, вимірювальні прилади і установки. Вимірювальні засоби діляться на зразкові і технічні.
Зразкові засоби є еталонами. Вони призначені для перевірки технічних, тобто робочих засобів.
Вимірювальні прилади підрозділяють на показуюючі і реєструючі.
Вимірювальна установка є системою, що складається з основних і допоміжних засобів виміру.
Вихідний сигнал вимірювальних засобів фіксується відліковими пристроями, які бувають шкальні, цифрові і реєструючи.
Відстань в міліметрах між двома суміжними відмітками на шкалі називають довжиною ділення шкали.
Різниця між значеннями вимірюваної величини, відповідну початку і кінцю шкали, називають діапазоном показань приладу.

## Slide 8: Основні поняття
Діапазоном вимірів називають ту частину діапазону приладу, для якої встановлені погрішності приладу.
Різниця між максимальним і мінімальним показаннями приладу називається розмахом.
Чутливість - це здатність відлічуючого пристрою реагувати на зміну вимірюваної величини.
Під порогом чутливості приладу розуміють найменше значення виміряної величини, що викликає зміну свідчення приладу, яке можна зафіксувати.
Точність приладу характеризується сумарною погрішністю. Засоби виміру діляться на класи точності залежно від похибок, що припускаються.
Клас точності приладу (1-й - найвищий, 4-й - найнижчий) позначає додаткову, сумарну, відносну погрішність від верхньої межі вимірів. Так, якщо клас точності дорівнює 1, то відносної похибки, що припускається, рівна .
Стабільність або відтворюваність приладу - це властивість відлікового пристрою забезпечувати постійність свідчень однієї і тієї ж величини.
Під градуюванням розуміють мічення на шкалу відлічуючого пристрою по заздалегідь відомій виміряній величині.

## Slide 9: Основні поняття
Витрата рідини, яка вимірюється в одиницях об’єму, називається об’ємною витратою (Qt, наприклад, м3/с), а в одиницях маси — масовою (Мt, кг/с). Зв’язок між ними Mt= Qt·ρ (де ρ (кг/м3) — густина рідини). Об’єм рідини, як правило, не є показником кількості речовини, оскільки для однієї і тієї само кількості рідини він залежить від температури і тиску (або питомого об’єму), тому об’ємну витрату відносять до певних фіксованих (нормальних) умов. Для промислових вимірювань вважають нормальними умовами температуру tн=20°С і тиск р=101 325 Па.
Діапазон вимірювань приладу може бути означений як ефективний або повний діапазон вимірювань. Цей параметр визначає межі вимірювань, у яких даний вимірювальний прилад здатний працювати із зазначеними похибками і достовірним відображенням результатів. Наприклад, якщо який-небудь вимірювальний прилад здатний вимірювати витрату потоку в межах від мінімального рівня 1,25 кг/с до максимального - 12,5 кг/с, то повний діапазон або діапазон вимірювань дорівнюватиме 10:1.

## Slide 10: Погрішність приладу
- абсолютна
де xи - свідчення приладу (номінальне значення вимірюваної величини);
xд - дійсне значення виміряної величини точнішім методом.
- відносна , %
- приведена ,
де xпр - яке-небудь значення шкали вимірювального пристрою (діапазон вимірів), довжина шкали.

## Slide 11: Похибки вимірів
Систематична
складова похибки виміру, що залишається постійною або що закономірно змінюється при повторних вимірах однієї і тієї ж величини.
Випадкова
похибка вимірів, обумовлену дією декількох чинників, змінних випадковим чином при повторних вимірах однієї і тієї ж величини. Випадкові погрішності викликані суб'єктивними і об'єктивними причинами, підвищення точності визначення параметра, що містить випадкову складову погрішності можна збільшенням кількості експериментів.
Груба (надмірна)
це похибка, що суттєво перевищує очікувану за даних умов. Причиною грубої погрішності можуть бути короткочасна зміна живлючої напруги, неправильний відлік показань приладу і т.д.

## Slide 12: Характеристики випадкових величин
Аналіз випадкових погрішностей ґрунтується на теорії випадкових помилок. Ця теорія дає можливість з певною гарантією обчислити дійсне значення і оцінити можливі помилки, по яких судять про дійсне значення шуканої величини.
Розрізняють генеральну і вибіркову сукупність вимірів. Під генеральною сукупністю розуміють всю безліч можливих значень вимірів хi або можливих значень погрішностей хi. Для вибіркової сукупності кількість вимірів n обмежена і у кожному конкретному випадку строго визначається. Зазвичай вважають, що якщо n>30, то середнє значення даної сукупності вимірів досить наближається до його дійсного значення.
Теорія випадкових помилок дозволяє вирішити дві основні задачі: оцінити точність і надійність виміру при даній кількості вимірів; визначити мінімальну кількість вимірів, що гарантує необхідну (задану) точність і надійність виміру. Разом з цим виникає необхідність виключити грубі помилки ряду, визначити достовірність отриманих даних.

## Slide 13: Інтервальна оцінка за допомогою довірчої вірогідності
Для великої вибірки і нормального закону розподілу загальною оцінною характеристикою виміру є дисперсія Д і коефіцієнт варіації
нормальний закон розподілу Гауса - щільність розподілу вірогідності при якому визначається рівнянням
де Х - дійсне значення вимірюваної величини.
Дисперсія характеризує однорідність виміру. Чим вище Д, тим більше розкид вимірів. Коефіцієнт варіації характеризує мінливість. Чим він вищий, тим більше мінливість вимірів відносно середніх значень.

## Slide 14: Інтервальна оцінка за допомогою довірчої вірогідності
Довірчим називається інтервал значень хi, в який потрапляє дійсне значення хд вимірюваної величини із заданою вірогідністю. Довірчою вірогідністю виміру називається вірогідність Рд того, що дійсне значення хд вимірюваної величини потрапляє в даний довірчий інтервал.
Довірча вірогідність описується наступним вираженням

## Slide 15: Встановлення мінімальної кількості вимірів

## Slide 16: Послідовність обчислення мінімальної кількості вимірів
1. Проводять попередній експеримент з кількістю вимірів n, яке складає залежно від трудомісткості досліду від 20 до 50.
2. Обчислюють середньоквадратичне відхилення .
3. Відповідно до поставлених задач експерименту встановлюють необхідну точність вимірів , , яка має бути не менше точності приладу.
4. Встановлюють нормоване відхилення t, значення якого зазвичай задають; воно залежить також від точності методу. Наприклад, при великій точності вимірів можна прийняти t=1,0, при малій - t=2,0.
5. Визначають Nmin. Надалі число вимірів не має бути менше розрахованого значення.

## Slide 17: Виключення грубих помилок ряду
Правило трьох сигм. Розкид випадкових величин від середнього значення не перевищує
Метод, що базуються на використанні довірчого інтервалу
на використанні критерію Романовського

## Slide 18: Методика глибокого аналізу виключення помилок ряду
1. Після здобуття експериментальних даних у виді статистичного ряду заздалегідь виключають систематичні помилки.
2. Аналізують ряд в цілях виявлення грубих помилок і промахів:
- встановлюють підозрілі значення xmax і xmin;
- визначають середньоквадратичне відхилення σ;
- обчислюють критерії β1 і β2 і зіставляють з βmax і βmin або εпр;
- виключають при необхідності із статистичного ряду xmax або xmin і отримують новий ряд з нових членів;
3. Обчислюють середньоарифметичне , погрішності окремих вимірів і середньоквадратичне очищеного ряду σ.
4. Знаходять середньоквадратичне σ0 серії вимірів, коефіцієнт варіації Кв.
5.

## Slide 19: Методика глибокого аналізу виключення помилок ряду
6. Встановлюють дійсне значення досліджуваної величини.
7. Оцінюють відносну погрішність результатів серії вимірів при заданій довірчій вірогідності Рд

## Slide 20: Статистичні критерії і їх вживання
Статистична гіпотеза - це деяке припущення відносно властивостей генеральної сукупності випадкової величини.
При перевірці статистичних гіпотез задаються рівнем значущості q=1-p, де p - довірча вірогідність виконання гіпотези. Найчастіше на практиці використовують значення , рівні 0,05 і 0,02, причому менше значення відповідає результатам вимірів, отриманим з вищою вірогідністю.
Критерій Фішера (F-критерій) використовується при перевірці однорідності двох вибіркових дисперсій (відтворюваності результатів вимірів). Він є відношенням більшої вибіркової дисперсії до меншої
Якщо F<Fт (Fт - табличне значення критерію Фішера), дисперсії можуть бути віднесені до однієї генеральної сукупності і розбіжність між ними можна прийняти випадковим. При F>Fт дисперсії значимо відрізняються одна від одної і гіпотеза про їх однорідність відкидається.

## Slide 21: Використана література
Семененко М.П. Методы обработки и анализа измерений в научных исследованиях. - Киев; Донецк: Вища школа, 1983. - 240 с.
Закс Ш. Теория статистических выводов. - М.: Мир, 1975.
Пустылъник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. - М.: Наука, 1968.
Шалыгин А.С., Палагин Ю.И. Прикладные методы статистического моделирования. - М.: Машиностроение, 1986.
Беляев Ю.К Статистические методы обработки результатов испытаний на надежность. - М.: Знание, 1982.

## Slide 22: Дякую за увагу!
Лекцію підготував
кандидат технічних наук, доцент, докторант, академік Європейської науково-освітньої академії Чейлитко Андрій Олександрович