Лабораторна робота №1

Тема: Абсорбційний метод визначення феруму з реагентом ортофенантролін.

Мета: Опанувати метод визначення феруму з реагентом ортофенантролін. Вибрати довжину хвилі максимального поглинання комплексу, довжину кювети, побудувати градуювальний графік, визначити вміст феруму в досліджуваному розчині.

Прилади, реактиви розчини:

Спектрофотометр СФ46, фотоелектроколориметр КФК-2, КФК-3.

Конічні колби ємністю 50 см3 за ГОСТ 1770-74.

Піпетки на 2, 5, 10 см3 за ГОСТ 20292-74.

Мірні колби ємністю 100 см3.

Стандартний розчин феруму А - ТFe = 0,0001 см3 та розчин Б  -   ТFe=0,0001,10%-ний розчин гідроксиламіну, 50%-ний розчин оцтовокислого натрію, 0,2%-ний розчин ортофенантроліну.

І Теоретична частина

Реагент ортофенантролін (1,10-фенантролін) один з найкращих реагентів на ферум (ІІ) – 1,10 фенантролін утворює стійкі комплекси з ферумом (ІІ) та деякими іншими іонами.

Ортофенантролін представляє собою безбарвні кристали (порошок),

tпл = 101 – 1020 С, tкип = 3000 C, розчинний у воді 3,3 г/л, нерозчинний в ефірі. Пере ганяється без розкладання, мололеткий з водними парами.

1,10 – фенантролін

Вихідна сполука містить два атоми нітрогену, причому кожний з них може утворювати ковалентний зв'язок з іонами феруму (ІІ) кожний іон феруму координує 3 молекули 1,10-фенантроліна, утворюючи комплексну сполуку, яку іноді називають ферроіоном і його формулу зручно записувати у вигляді:

(Ph)3Fe3+ + e- ↔ (Ph)3Fe2+

блідоблакитний           червоний

Е0 = 1,06 В

1,10-фенантролін – слабка основа. В кислих розчинах домінує іон 1,10-фенантролін PhH+, тому реакція утворення комплексу наступна:

Fe2+ + 3PhH+ → (Ph)3Fe2+ + 3H+

константа цієї реакції дорівнює 2,5∙106 при 250 С. Комплекс кількісно утворюється в інтервалі рН від2 до 9. Коефіцієнт поглинання ε = 1,11∙104. Оптимальна концентрація 20 – 150 мкг в 100 см3.

Для запобігання осадження різних сполук феруму, наприклад фосфатів, виміри краще проводити при рН = 3,5. Контроль середовища проводять за індикаторним папером «конго» - червоний.

Для утримання феруму у стані Fe2+ зручний гідроксиламін або аскорбінова кислота. Забарвлення розчину стійке тривалий час.

Визначенню феруму заважають забарвлені іони срібла вісмута, які утворюють осади з реагентом. Іони кадмію, ртуті та цинку утворюють з реагентом безбарвні розчинні комплекси, які знижують інтенсивність забарвлення. В деяких умовах заважають також молібден, вольфрам, купрум, кобальт, нікель та олово.

Не заважають ацетат, цитрат, тартрат, ЕДТА, 50 кратний Cd, 10 кратний Zn, Cu (II), 5 кратний Hg, Co, Sn (II), Sn(IV).

В присутності ЕДТА цитратів, тіогліколевої кислоти вибірковість значно зростає.

ІІ Методика експерименту

В суху колбу приготувати стандартний розчин феруму 0,00001 г/см3.

Вибір максимальної довжини хвилі

В мірну колбу ємністю 100 см3 із мікробюретки поміщають 1 см3 стандартного розчину ТFe = 0.00001 см3, приливають 10 см3 10%-ного розчину гідроксиламіну, 50%-ний розчин оцтовокислого натрію, рН середовище контролюють за допомогою паперу «конго» до фіолетового забарвлення, та надають 2 см3 в надлишок. Потім вводять 10 см3 ортофенантроліна і воду до риски та перемішують. Частину розчину наливають в кювету довжиною 2 см та вимірюють абсорбцію на фотоелектроколориметрі на всіх світлофільтрах, або на спектрофотометрі на всіх світлофільтрах, або в усьому діапазоні довжин хвиль в відомій області спектру. У якості розчину порівняння  використовують дистильовану воду.

За отриманими даними будують приблизну криву світлопоглинання, відкладаючи по осі ординат абсорбцію, а по осі абсцис довжину хвилі, максимального поглинання в нм. Оцінюють область максимального поглинання світла ортофенантроліновим комплексом та підбирають відповідний цій області світлофільтр, в якому проводять всі подальші вимірювання.

Результати записують у вигляді таблиці:

| λmах, нм | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 | 670 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |  |  |  |

Вибір кювети

Отримують забарвлену сполуку феруму з ортофенантроліном, як це було зроблено при виборі максимальної довжини хвилі. Розчин послідовно поміщають в кювети різної довжини та вимірюють абсорбцію при вибраній довжині хвилі.

Результати вносять у таблицю:

| Довжина кювети, см | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |

Для подальшої роботи вибирають кювету в якій абсорбція складає 0,3.

Побудова градуювального графіку

В 5 мірних колб ємністю 100 см3 наливають 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 стандартного розчину феруму ТFe=0,00001 г/см3, приливають 10 см3 10%-ного розчину гідроксиламіну, ацетат натрію рН розчину контролюють по паперу «конго» до фіолетового забарвлення та надають 2,0 см3 у надлишок, 10 см3 ортофенантроліна, доводять розчин водою до риски і через 30 хв проводять вимірювання при вибраній довжині хвилі і кюветі.

Результати вносять в таблицю:

| Об’єм стандартного розчину, см3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрація феруму |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |

За одержаними даними будують градуювальний графік

Контрольні запитання:

1. Навести закон Бугера-Ламберта-Бера. Записати формулу та дати характеристику всім складовим рівняння.

2. На чому базується визначення концентрації розчинів за допомогою фотометричних методів аналізу.

3. Дайте характеристику реагенту ортофенантролін (1,10-фенантролін). Запишіть формулу.

4. Як вибрати максимальну довжину хвилі?

5. Як побудувати градуювальний графік?