Лабораторна робота №3

Тема: Спектрофотометрична методика визначення ліпофільності

Мета: освоїти методику визначення ліпофільності на спектрофотометрі СФ-46

Ліпофільність визначали за допомогою комп’ютерного пакета програм Chem Office 6.0.1. LogP є коефіцієнт розподілу сполуки між н-октанолом та водою.

Ключовим параметром у вивченні зв'язку між структурою та біологічною активністю органічних сполук є коефіцієнт розподілу в системі н-октиловий спирт − вода (Рow = Сoctanol/Cwater). Знайдено кореляції між величиною Рow і токсичністю, проникненням штучних та натуральних мембран, біологічною активністю препаратів неспецифічної дії, біоакумуляцією, адсорбцією ґрунтами тощо. Проте експериментальне визначення Рow дуже трудомістке і потребує багато часу. Тому загально прийнято використовувати розрахункові методи їх оцінки.

Адекватність адитивних методів розрахунку коефіцієнтів розподілу, та повноти набору експериментальних значень Рow, на яких ця модель побудована. Достовірність розрахункової оцінки Рow для нової сполуки набагато збільшується, якщо у «тренувальному» ряду представлені екстракційні характеристики як мінімум одного члена гомологічного ряду. Зрозумілою є цінність експериментальних значень Рow, особливо для перших представників нових класів сполук.

На жаль, прямі методи вимірювання коефіцієнтів розподілу − метод «струшування», метод «розмішування», метод діалізної трубки −                         у класичному вигляді непридатні для аналізу ліпофільності сполук, малорозчинних у воді, або мають занадто високий коефіцієнт розподілу (lgPow > 4). Варіювати чутливість методів за допомогою зміни співвідношення об'ємів неможливо: на заваді стає змішуваність октанолу і води та їх здатність до утворення емульсії. У таких випадках звертаються до опосередкованих методів, серед яких найуживанішим є проведення розподілу сполуки у трикомпонентній системі з додаванням модифікатора та екстраполяцією коефіцієнта розподілу на нульовий його вміст. Але при цьому отримується «уявний» коефіцієнт розподілу, відношення якого до істинного є предметом окремого розгляду. Наприклад, якщо вводити як модифікатор кислоту або луг, як це роблять при вимірюванні коефіцієнтів розподілу органічних електролітів, досить важко урахувати ефекти висолювання − висолювання в системі. У цьому разі експериментальне знаходження коефіцієнтів розподілу перетворюється у досить трудомісткий процес .

Сьогодні найактивніший пошук нових біологічно активних речовин проводиться серед гетероциклічних сполук. Останнім часом з'явилися синтетичні підходи, які дозволили отримати низку нових представників деяких перспективних класів.

Для вимірювання коефіцієнтів розподілу обирають метод «струшування» із спектрофотометричним аналізом фаз.

Було запропоновано прийом, який дозволяє швидко здійснити калібрування малорозчинної у воді речовини та підвищити точність результату. Він полягає у додаванні до аліквоти водної фази співрозчинника (соляна кислота, етанол), який збільшує граничну розчинність сполуки і, таким чином, виключає похибки, що можуть з'явитися при калібруванні. При цьому співрозчииник не вводиться в екстракційну систему, а додається до проби рівноважної водної фази.

Визначали коефіцієнт розподілу методом «струшування» екстракцією речовини з октанолом (концентрація 10-2 – 10-4 моль/л) та водою (співвідношення об'ємів води і октанолу = 5:1). Досліджувану речовину розчинили у розчині у 10 мл води та у системі октанол-вода (10 і 15 мл відповідно). Систему помістили у ємкість з пришліфованою пробкою та інтенсивно струшували 2 год. при температурі 18±0,5 0С. Вміст ємкості центрифугували 10 хв. при 8000 об/хв. Відділивши октаноловий шар визначали оптичну щільність води в межах 200-350 нм та аналізували в односантиметрових кюветах на спектрофотометрі СФ-46 при ультрафіолетовому діапазоні (λ = 328 нм). Коефіціент розподілу визначали за формулою 2.1 [47, 48]:

Р = lgP = lg (D1 – D2) * Vзаг / D2 Vокт                                                     (2.1)

де: D1 – оптична щільність розчину до розподілу;

D2 - оптична щільність розчину після розподілу;

Vзаг – загальний об’єм проби, мл;

Vокт – об’єм води, використаний для екстракції, мл;

Принцип роботи однопроменевого спектрофотометра СФ-46

В основу роботи спектрофотометра СФ-46 покладений принцип виміру відношення двох світлових потоків: потоку, що пройшов через досліджуваний зразок, і потоку, падаючого на досліджуваний зразок (або що пройшов через контрольний зразок). Структурна схема спектрофотометра представлена на малюнку. Світловий пучок з освітлювача потрапляє в монохроматор через вхідну щілину і розкладається дифракційними гратами в спектр. У монохроматичний потік випромінювання, що поступає з вихідної щілини в кюветне відділення, по черзі вводяться контрольний і досліджуваний зразки. Випромінювання, що пройшло через зразок, потрапляє на катод фотоелемента в приймально-підсилювальному блоці. Електричний струм, що проходить через резистор RH, який включений в ланцюг фотоелемента, створює на резисторі падіння напруги, пропорційне потоку випромінювання, падаючому на фотокатод. Підсилювач постійного струму з коефіцієнтом посилення, близьким до одиниці, забезпечує передачу сигналів на вхід мікропроцесорної системи (далі − МС). МС по команді оператора по черзі вимірює і запам'ятовує напругу UT, U0 і U, пропорційні темновому струму фотоелемента, потоку, що пройшов через контрольний зразок, і потоку, що пройшов через досліджуваний зразок відповідно. Після виміру МС розраховує коефіцієнт пропускання Т досліджуваного зразка. Значення виміряної величини висвічується на цифровому табло. Оптична схема СФ-46 показана на рис. 2.1 [41-45].

Рисунок 2.1 − Спектрофотометр СФ-46

Випромінювання від джерела 1 або 1’ падає на дзеркальний конденсор 2, який направляє його на плоске поворотне дзеркало 3 і дасть зображення джерела випромінювання в плоскості лінзи 4, розташованою поблизу вхідної щілини 5 монохроматора. Монохроматор побудований за вертикальною схемою автоколімації. Минуле через вхідну щілину випромінювання падає на увігнуті дифракційні грати 6 із змінним кроком і криволінійним штрихом.       Грати виготовляються на сферичній поверхні, тому, окрім диспергуючих властивостей, вона володіє здатністю фокусувати спектр. Вживання змінного кроку і криволінійного штриха значно зменшує абераційні спотворення увігнутих дифракційних грат і дозволяє отримати високу                                 якість спектру у всьому робочому діапазоні довжин хвиль.
Діафрагмований пучок фокусується в плоскості вихідної щілини 7 монохроматора, розташованою над вхідною щілиною 5. Сканування здійснюється поворотом дифракційних грат, при цьому монохроматичне випромінювання різних довжин хвиль проходить через вихідну щілину 7, лінзу 8, контрольний або вимірюваний зразок, лінзу 9 і за допомогою поворотного дзеркала 10 потрапляє на світлочутливий шар фотоелемента 11 або 12. Для зменшення розсіяного світла і зрізає вищих порядків дифракції в спектрофотометрі використовуються два світлофільтри: із скла ПС11 для роботи в області спектру 230-450 нм і із скла ОС14 для роботи в області спектру 600-1100 нм. Зміна світлофільтрів виробляється автоматично. Лінзи виготовлені з кварцевого скла з високим коефіцієнтом пропускання в ультрафіолетової області спектру [41-45].

а

б

Рисунок 2.2 − Спектрофотометр СФ-46: а) зовнішній вигляд;                    б)  структурна схема спектрофотометра: 1,1’ − джерела світла;                               2 − дзеркальний конденсор; 3 − поворотне дзеркало; 4 − лінза; 5 − вхідна щілина монохроматора; 6 − дифракційні грати; 7 − вихідна щілина монохроматора; 8, 9 − лінзи; 10 − поворотне дзеркало;                                             11, 12 − фотоелементи; 13 − світлофільтр.

Для забезпечення роботи спектрофотометра в широкому спектральному діапазоні використовуються два фотоелементи і два джерела випромінювання суцільного спектру. Сурм'яно-цезієвий фотоелемент з вікном з кварцевого скла застосовується для вимірів в області спектру від 190 до 700 нм, киснево-цезієвий фотоелемент - для вимірів в області спектру від 600 до 1100  нм. Довжина хвилі, при якій слід переходити від вимірів з одним фотоелементом до вимірів з іншим фотоелементом, вказана в паспорті спектрофотометра. Дейтерієва лампа призначена для роботи в області спектру від 190 до 350 нм, лампа розжарювання − для роботи в області спектру від 340 до 1100 нм. Для перевірки градуювання приладу використовується ртутно-гелієва лампа ДРГС-12. Спектрофотометр СФ-46 – прилад загального призначення. У клініко-діагностичних лабораторіях застосовується для досліджень на довжинах хвиль, які не характерні для широко вживаних хромогенів, а також при проведенні робіт, пов'язаних з контролем якості.

ВИСНОВКИ:

1. Ознайомились з методикою визначення ліпофільності біологічно активних сполук.