## Slide 1: Дія імпульсного струму. Електросон. Діадинамічні струми. Струми високої частоти. Діатермія. Дарсонвалізація. Принцип роботи і конструкція терапевтичних приладів та пристроїв. Лікувально-профілактичне використання магнітного та електромагнітного полів. УВЧ. Індуктотермія. НВЧ. Принцип роботи і конструкція терапевтичних приладів та пристроїв.

## Slide 2
Вплив змінними (імпульсними) струмами
Дія змінного струму організм істотно залежить від його частоти. При низьких, звукових та ультразвукових частотах змінний струм, як і постійний, викликає подразнюючу дію на біологічні тканини. Це обумовлено зміщенням іонів розчинів електролітів, їх поділом, зміною їхньої концентрації в різних частинах клітини та міжклітинного простору.
Характеристика збудження
Існує певний зв'язок між пороговою амплітудою та тривалістю прямокутного імпульсу, що викликає роздратування (рисунок). Кожній точці кривої та точкам, що лежать вище за криву, відповідають імпульси, які викликають скорочення м'язів. Крапки, розташовані нижче кривої, відображають імпульси, що не викликають подразнення. Крива малюнку називається характеристикою збудження. Вона специфічна для різних м'язів.

## Slide 3
Електросон - це метод електролікування, що полягає у впливі імпульсним струмом малої інтенсивності на центральну нервову систему безпосередньо і через рецепторний апарат з метою нормалізації її функціонального стану.
Апаратура. Як серійно випускаються Джерела імпульсних струмів для проведення процедур електросну з очно-потиличним розташуванням електродів, що серійно випускаються- це «Електросон»: «Електросон-2» (Ес-2), «Електросон-3» (Ес-3) для 4-х хворих , «Електросон-4» (Ес-4), «Електросон-5» (Ес-10-5), що відрізняється зручнішою дискретною установкою частоти імпульсів від 5 до 160 Гц.

## Slide 4
Апарат «Електросон»
Частота проходження| імпульсів:
на 1 піддіапазоні - від 5 до 30 Гц
на II піддіапазоні — від 25 до 150 Гц.
Тривалість імпульсів 0,5 мс ± 20%.
Тривалість фронту і зрізу імпульсу не більше 50 мкс відповідно.
Імпульсний струм на виході апарату регулюється від нуля до максимального значення.
Максимальна амплітуда імпульсного струму на виході апарату - 10 мА ± 15% при навантаженні 5000 Ом ±1%.
Імпульсним струмом низької частоти малої тривалості і слабкої сили впливають як ритмічний подразник на нервові клітини кори головного мозку. Ця дія, по вченню Павлова, викликає гальмування клітин кори півкуль головного мозку, перехідне в сон.

## Slide 5
На передній панелі апарату розташовані:
ручка СТРУМ ПАЦІЄНТА, за допомогою якої регулюють величину (дозу) струму, що подається пацієнту;
клавіша ЧАСТОТА Гц призначена для грубого перемикання на два положення|: 30' і '150’;
ручка ЧАСТОТА Гц служить для плавної установки необхідної частоти проходження імпульсів струму всередині піддіапазону.
На верхній поверхні корпусу розташовані:
прилад, що служить для контролю амплітуди струму, що подається пацієнту;
регулятор, призначений для установки стрілки приладу на нуль.
У верхній частині| корпусу знаходиться спеціальний відсік з кришкою, де розташовані:
клавіша перемикача ВИКЛ-МЕРЕЖА, що служить для включення и виключення апарату.
Індикатором включення апарату служить підсвічування шкали частот на передній панелі корпусу;
кнопка КОНТРОЛЬ і ручка РІВЕНЬ, для дозування і вимірювання ДПС| (додаткової постійної складової) і контролю її величини по приладу.
Апарат «Електросон»

## Slide 6
Для дії імпульсного струму на головний мозок електроди накладаються на область очних ямок і потиличну частину голови.
До очних електродів підводиться негативний полюс (-), а до потиличних електродів -позитивний (+).
На лівій стінці корпусу розташовано роз’єм ПАЦІЄНТ для підключення маски з проводом пацієнта.
На задній стінці корпусу знаходитися вилка, до якої підключають мережевий шнур для включення апарату в мережу.
На дні корпусу розташований відсік, під кришкою якого розміщений утримувач запобіжника.
Для транспортування апарату передбачений спеціальний чохол для робочого комплекту, в який входять маски, дріт пацієнта, мережевий шнур і запасні частини.
Апарат «Електросон»

## Slide 7
Блок вимірника призначений для вимірювання амплітуди імпульсного струму і величини ДПС. Блок живлення| служить для живлення блоку генератора і підсилювачів, вимірника і служить джерелом ДПС.
Блок генератора і підсилювачів служить для подачі на пацієнта імпульсів, необхідної частоти, тривалості і амплітуди.|
Схема електрична структурна:
- блок генератора і підсилювачів;
- блок вимірника;
- блок живлення.
Апарат «Електросон»

## Slide 8
Метод діадинамотерапії полягає у впливі на організм хворого двома постійними низькочастотними імпульсними струмами, що підводяться до організму окремо або при безперервному їх чергуванні. Струми, що використовуються в цьому методі, отримують шляхом одно- і двонапівперіодного випрямлення змінного мережного струму частотою 50Гц, тому їх називають одно-і двонапівперіодними із зазначенням характеру модуляції.
Види діадинамічних струмів
Криві струму, що відпускає (1)
і невідпускає (2)
Апарат «Тонус-1М»

## Slide 9
1 – кнопка включення мережевої напруги;
2 – зелене очко, свічення якого сигналізує про включення мережевої напруги;
3 – кнопка виключення мережевої напруги;
4 – кнопка включення прямої полярності на клемах пацієнта;
5 – кнопка включення зворотної полярності;
сім кнопок включення наступних видів струмів і їх модуляцій:
6 – двонапівперіодного безперервного;
7 – однонапівперіодного безперервного;
8 – двополуперіодного ритмічного;
9 – струмів, що модулюються короткими періодами;
10 – струмів, що модулюються довгими періодами;
11 – однонапівперіодного хвилевого;
12 – двонапівперіодного хвилевого;
13 – ручка потенціометра для регулювання сили струму;
14 – міліамперметр;
15 – очко червоної лампочки, що включається при несправності апарату.

## Slide 10
1 – випрямляч;
2 – модулятор;
3 – регулятор порогу спрацьовування захисного пристрою;
4 – формувач;
5 – схема порівняння;
6 – регулятор вихідного струму;
7 – вихідний каскад;
8 – перемикач полярності;
9 – пацієнт;
10 – контактна група регулятора 6 вихідного струму;
11 – міліамперметр;
12 – теристорний ключ;
13 – реле;
14 – контактна група регулятора 6 вихідного струму;
16 – перемикач видів струму;
17 – інтегруючий ланцюжок;
18 – дільник частоти мережі.
Апарат «Тонус-2»
Метод діадинамотерапії

## Slide 11
Дарсонвалізація - лікувальний метод, діючим фактором якого є розряд імпульсного, різко затухаючого високочастотного змінного струму малої сили (0,015-0,02 мА) і високої напруги до(20кВ).
При місцевій дарсонвалізації висока напруга підводиться до ділянки тіла через вакуумний електрод, з якого викачане повітря до розрядки 0,1-0,5 мм.рт.ст. При невеликій напрузі за рахунок поляризації повітря утворюється тихий електричний розряд, який діє на нервові рецептори. Якщо напругу збільшити, то відбувається самостійна поляризація повітря. Це приводить до утворення іскрового розряду, який спричиняє не тільки локальні функціональні зміни у тканинах, але і припалюючу дію внаслідок великої миттєвої потужності іскри і розвитку високої температури.
При загальній дарсонвалізації хворий знаходиться в середині великого соленоїда, який підключений до коливального контуру апарату. По витках соленоїда проходить імпульсний високочастотний (440 до Гц) струм, що приводить до виникнення усередині його високочастотного магнітного поля індукцією в 0,1 – 0,2 МТ.

## Slide 12
Апарати для дарсонвалізації працюють на частоті 100-150 кГц, радіохвиль, що відносяться до середнього діапазону.
Для проведення місцевої дарсонвалізації промисловість випускає апарати «Іскра-1» або «Іскра-2».

## Slide 13
На передню панель апарату винесені:
1- регулятор напруги живлення;
2-сигнальна лампа;
3-вимірювальний прилад;
4- ручка потужності;
5- роз'єм для приєднання резонатора.
Резонатор є високовольтним трансформатором, який служить для підвищення амплітуди напруги на виході до пацієнта і одночасно являється електродоутримувачем.
До обмотки трансформатора під’єднують вакуумний електрод. До апарату додається набір з 8 вакуумних електродів. На задній стінці апарату розташовані перемикач напруги мережі зі вставкою, утримувачі запобіжників і клема заземлення.

## Slide 14
У тканинах, що знаходяться в змінному електричному полі виникають струми зміщення та струми провідності. Зазвичай з цією метою використовують електричні поля ультрависокої частоти, тому відповідний фізіотерапевтичний метод отримав назву УВЧ-терапії.
В Україні в апаратах УВЧ використовують частоту 40,58МГц, у разі струмів такої частоти діелектричні тканини організму нагріваються інтенсивніше провідних.
УВЧ терапія. Її лікувальний ефект базується на змінному електричному полі, яке викликає в тканинах осциляторний та тепловий ефекти. В результаті цього посилюються тормозні ефекти в ЦНС, прискорюється проведення імпульсу по нервових волокнах, знижується тонус симпатичної нервової системи. Також стимулюються процеси в нервовій тканині, покращується крово- та лімфоток, стимулюється утворення колагенових волокон. Збільшується кількість імунокомпетентних клітин у вогнищі запалення, кількість лейкоцитів та альбуміну периферичної крові.

## Slide 15
Апарати для УВЧ-терапії діляться за потужністю на три типи:
апарати малої потужності - до 30 Вт (УВЧ-62,УВЧ-30 );
середньої потужності - 80 Вт (УВЧ-4, УВЧ-86);
великої потужності - 300 Вт (УВЧ-300, "Екран-1").
1-блок живлення;
2- ламповий генератор незатухаючих електричних коливань;
3- терапевтичний контур.
Вся електрична схема апарата змонтована в металевому корпусі.

## Slide 16
На передній панелі знаходяться елементи управління:
1 - ручка перемикача;
2 -перемикач вихідної потужності;
3 - ручка налаштування в резонанс;
4 - індикація вмикання апарата;
5 – індикатор.
На правій боковій стінці корпусу знаходяться тримачі електродів, які мають шарнірні з'єднання і які дозволяють встановлювати електроди в будь-якому поло­женні. Дископодібні електроди апарата, які підводяться до пацієнта, входять до складу терапевтичного контуру. Терапевтичний контур індуктивно зв'язаний з ко­нтуром генератора, оскільки індуктивний зв'язок виключає можливість випадкового попадання хворого під високу постійну напругу, яка практично завжди наявна в генераторах коливань.