КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 7

- Які переваги та недоліки однозначних мір напруги на основі нормальних еле- ментів?

- Якими параметрами характеризуються властивості однозначних мір опору на змінному струмі?

- Як нормуються показники точності мір індуктивності та взаємоіндуктивнос- ті?

- Охарактеризуйте конструктивні особливості однозначних та багатозначних мір електричного опору, мір індуктивності та взаємної індуктивності та мір ємності.

- Як аналітично визначаються допустимі відносні основні похибки для мір ін- дуктивності та взаємної індуктивності?

- Як аналітично визначаються допустимі відносні основні похибки для мір ємності?

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 7

- Визначити ЕРС нормального елемента типу Х480 при температурі 27 0С, як- що при температурі 20 0С ЕРС Е20 = 1,018584 В.

- Визначити абсолютну похибку опору вимірювальної котушки опору типу Р4015 класу точності 0,005, якщо номінальне значення опору дорівнює 105 Ом. 3 Розрахувати граничні значення абсолютної похибки індуктивності 0,05 Гн ма- газина індуктивності типу Р567, якщо Lmax = 0,1 Гн.

4 Обчислити граничне значення абсолютної похибки ємності 50 нФ магазину ємностей типу Р5025, якщо Сmax = 100 нФ.

5 Обчислити величину поправку до ЕРС нормального елемента типу Х488/1, який застосовують при температурі термостатування 30 0С, якщо при темпера- турі ΘН = 27 0С його ЕРС дорівнює 1,018385 В.

5 Визначити граничне значення сумарної відносної похибки δR.гр однозначної міри опору типу Р331 з номінальним значенням опору RН = 1000 Ом, яку засто- совують при температурі повітря 25 0С, вологості повітря 80% і сили струму, що протікає по мірі, 30 мА.

6 Розрахувати граничні значення δR.гр і абсолютної похибки ΔRгр. похибки опору R = 128 Ом, який встановлений на магазині опору типу МСР – 63 за нормаль- них умов.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ДО РОЗДІЛУ 7

- Який вимірювальний пристрій призначений для відтворення та (або) збере- ження фізичної величини заданого розміру?

  - вимірювальний прилад

  - вимірювальний перетворювач

  - міра фізичної величини

  - компаратор

- Міра, що відтворює фізичну величину одного розміру, є …

  - багатозначна міра

  - однозначна міра

  - переносна міра

  - стаціонарна міра

- Набір мір, які конструктивно об’єднані в одне ціле з пристроєм для вмикання їх у різних комбінаціях, має назву …

  - магазин мір

  - калібратор

  - стаціонарна міра

  - набір мір

- Що є мірою електрорушійної сили постійного струму?

  - вимірювальні котушки електричного опору

  - багатозначна міра індуктивності – варіометр

  - нормальний елемент

  - вимірювальні конденсатори змінної ємності

- Доповніть відповідь.

Вимірювальні котушки електричного опору (однозначні міри електричного опору) та магазини опору (багатозначні міри електричного опору) є мірами …

  - індуктивності

  - ємності

  - електрорушійної сили постійного струму

  - електричного опору

- Що є мірою ємності?

  - вимірювальні котушки електричного опору

  - багатозначна міра індуктивності – варіометр

  - вимірювальні конденсатори постійної та змінної ємності

  - нормальний елемент

- За якої аналітичною формулою визначається допустима відносна основна похибка для магазинів індуктивності?

  - М .гр

 c  Мтах

М

	 

 d Lтах

1



L.гр

с		



		L	

	 

 d Cтах

1



С.гр

с		



		С	

  - L.гр  c

- За якою аналітичною формулою визначається допустима відносна осно- вна похибка для магазинів ємності?

  - М .гр

 c  Мтах

М

	 

 d Lтах

1



L.гр

с		



		L	

  - С.гр

 k  Стах

С

	 

 d Cтах

1



С.гр

с		



		С	

- За якою аналітичною формулою визначається допустима відносна осно- вна похибка для однозначних мір взаємної індуктивності?

	 

- d Lтах

1



L.гр

с		



		L	

  - М .гр

 c  Мтах

М

	 

- d Cтах

1



С.гр

с		



		С	

- L.гр  c

- Яка міра фізичної величини є багатозначною?

  - це набір мір, які об’єднані в одне ціле

  - це багатозначна керована електронна міра

  - це міра, що відтворює фізичну величину різних розмірів

  - це міра, що відтворює фізичну величину одного розміру